## Slide 1
Abhandlung zum Thema
„Driven right leg (DRL) am EKG-Verstärker“
Dr. Sebastian Guttke
2018

## Slide 2
Gliederung
1.) Einleitung
1.1 Definition der Begriffe: Medizintechnik, Signal, Spektrum,...
1.2 Ursachen elektrischer und magnetischer Biosignale
1.3 Messkette zur Erfassung von Biosignalen
1.4 Herausforderungen bei der Messung von Biosignalen
  1.5 Kapazitive und induktive Einkopplung von Störsignalen
2.) EKG-Ableitung
  2.1 Entstehung eines EKGs ->bekannt
  2.2 Messkette zur Ableitung eines EKGs
  2.3 Elektroden zur Biosignalableitung ->bekannt
  2.4 Der Instrumentenverstärker ->bekannt
  2.5 Arten der Ansteuerung (Gleichtakt und Differenzansteuerung)
  2.6 Rauschquellen in der Messkette ->bekannt
  2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
  ...

## Slide 3: 1.1 Definition der Begriffe: Signal, Spektrum,... am Beispiel des EKGs Signal: Die physikalische Repräsentation einer Nachricht (Information) ist das Signal. (Beuth, NT S.1.) Beispiel: Schallwellen, elektrische Spannung, bildhaftes Zeichen, EKG.
Nutzsignal
Störsignal

## Slide 4: 1.1 Definition der Begriffe: Signal, Spektrum,... am Beispiel des EKGs Frequenzspektrum: Das Frequenzspektrum eines Signals gibt dessen Zusammensetzung aus verschiedenen Frequenzen (Harmonischen) an. Es wird als Amplituden- und Phasenspektrum angegeben und kann mittels Fourier-Transformation aus der Zeitfunktion bestimmt werden.
Störsignal
Nutzsignal
Grundfrequenz
des Herzschlages
fs = 400 Hz, Tm > 100 s

## Slide 5: 1.1 Definition der Begriffe: Signal, Spektrum,... am Beispiel des EKGs
SNR = Pnutz / Pstoer , Integral der spektralen Rauschleistungsdichte über die Bandbreite.
mit Effektivwerten berechnet SNR = U²nutz / U²stoer
SNRdB = 10·log(SNR)= 20·log(Unutz / Ustoer)
Rechenbeispiel:
Unutz:= Nutzsignal (EKG) und Ustoer:= Störsignal (50 Hz-Rauschen)
SNRdB = = 20·log (1,1 mV / 0,021 mV) = 34 dB
ungenügende Signalqualität für diagnostische Zwecke
Ziel: 80 dB...130 dB
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR – signal to noise ratio):

## Slide 6
1.3 Messkette zur Erfassung von Biosignalen
Quelle: Vorlesung Medizintechnik Prof. Laukner HTWK Leipzig

## Slide 7
1.4 Herausforderungen bei der Messung von Biosignalen
Biosignale mit verhältnismäßig kleinen Nutzsignalamplituden
Störungen mit verhältnismäßig großen Störsignalamplituden
Ursachen:
Energieversorgung, Erdmagnetfeld, Bewegungsartefakte, überlagerte weitere Biosignale

## Slide 8
1.5 Herausforderungen bei der Messung von Biosignalen
Kapazitive und induktive Einkopplung von Störsignalen
Biologisches Objekt im elektrischen Feld
Biologisches Objekt und Messleitungen
im magnetischen Feld
-> hier: Unterdrückung von Störsignalen
durch Verdrillen der Messleitungen
Quelle: Vorlesung Medizintechnik Prof. Laukner HTWK Leipzig
Notes: Messung zeigen!

## Slide 9
2.2 Messkette zur Ableitung eines EKGs
Notes: Foto vom Gerät: sitzend oder liegend messen

## Slide 10
2.3 Elektroden zur Biosignalableitung
Elektroden 1. Art (polarisierbar)
Elektroden 2. Art (nicht polarisierbar)
Dreiphasiges System
Metall, unlösliche Zwischenschicht
als „Ionenspeicher“ , Elektrolyt
hohe Austauschstromdichte J möglich,
bei relativ konstanter Potentialdifferenz
nahe der im Gleichgewichtszustand,
d.h. keine große Überspannung bei
Stromfluss
Beispiel: Ag/AgCl – Silber/Silberchlorid
geringe Austauschstromdichte J ,
Spannungserhöhung führt kaum zu
Stromflusserhöhung-> Aufladung der
Doppelschicht...
Ionen nähern sich der Doppelschicht
bis auf Hydrathüllenabstand
Elektroden
Komplexe, meist nichtlineare Impedanzen
Messstromdichte << Austauschstromdichte
Notes: Messung zeigen!

## Slide 11: 2.4 Arten der Ansteuerung (Gleichtakt und Differenzansteuerung)
Arten der idealen Ansteuerung eines Instrumentenverstärkers
-> Gleichtaktspannung UGl (common mode) ist hier ein 50 Hz – Signal.
Quelle inhaltlich: Vorlesung Medizintechnik Prof. Laukner HTWK Leipzig

## Slide 12: 2.4 Arten der Ansteuerung (Gleichtakt und Differenzansteuerung)
Reale Ansteuerung eines Instrumentenverstärkers
Ziel: • Bestmögliche Unterdrückung des Gleichtaktsignals UGl
• Bestmögliche Verstärkung des Differenzsignals Ud
Quelle inhaltlich: Vorlesung Medizintechnik Prof. Laukner HTWK Leipzig

## Slide 13: 2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Rechenbeispiel:
CMRR = 20·log10([Uad/Ud] / [UaGl / UGl])
CMRR = 20·log10([30 mV /1 mV] / [0.1 mV / 100 mV])
CMRR = 20·log10(30 / 0,001)
CMRR = 90 dB
 unterer Grenzwert für praktisch geeignete CMRR
Gleichtaktunterdrückung (CMR - common mode rejection):
CMRR = 20·log10 (Vd / VGl)
Vd - Differenzverstärkung
VGl – Gleichtaktverstärkung, bzw. Reduzierung
Maßnahmen zur Verbesserung:
a) Messung mittels idealem Instrumentenverstärker
b) Bestmögliche Symmetrie am Verstärkereingang
c) Aktive Masse d.h. DRL (driven right leg)

## Slide 14
Driven right leg (DRL-Schaltung):
“This electrode provides a low-impedance path between the patient and the amplifier common so that vc (common mode voltage) is small.” (Winter and Webster, 1983)
d.h.
DRL ist eine niederohmige Verbindung zwischen der Masse des Messsystems GND und dem Menschen. Sie dient zur Reduzierung einer vorhandenen Gleichtakt-spannung zwischen Mensch und GND. (kapazitives Störsignal)
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität

## Slide 15
Rb ≈ 1 kW Körperwiderstand
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Ein Mensch
Hinweis:
Vereinfachung der Schreibweise der
komplexen Größen wie z.B.
|Z|:= R , XC
U := u
I := i
Notes: Hier für alle Komplexe Größen Formelzeichen für Zeitfunktionen verwendet.

## Slide 16
mit XCNb
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Ein Mensch im elektrischen Störfeld
Körper ist Äquipotentialvolumen
im elektrischen Störfeld!
Schutzleiter bzw. Erde
Rb ≈ 1kW << XCNb ≈ 1 MW... GW
XCbPE < XCNb
CNb – Koppelkapazität Netzspannung-Körper (body)
CbPE – Koppelkapazität Körper (body) – Erde (PE)
UN = 230 V
Notes: Messung mit Multimeter hier!

## Slide 17
ub = 1 mV...20 V
f = 50 Hz
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Ein Mensch im elektrischen Störfeld
-> Gleichtaktspannung UGl (common mode voltage) ist hier ein 50 Hz – Signal.
-> einfach messbar
mit Voltmeter,
siehe auch in der
Simulation
UN = 230 V
iD

## Slide 18
Elektroden+Leitungen
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Ein Mensch im elektrischen Störfeld mit Elektroden und Messleitungen
RelLi – Messelektrode linker Arm
RelRa – Messelektrode rechter Arm
R1 – Widerstand Messleitung
C1 – Kapazität Messleitung

## Slide 19
Elektroden+Leitungen
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Ein Mensch im elektrischen Störfeld mit Instrumentenverstärker ohne RL-Masse
Ze – Eingangsimpedanz Verstärker
RG – Widerstand für Verstärkung
Ua – Ausgangsspannung (EKG)

## Slide 20
Elektroden+Leitungen
Probleme:
Gleichtaktspannung uGl
keine galvanische Trennung
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 1: Anschluss rechtes Bein an Masse und PE (nicht isoliert)
RelRL – Masseelektrode rechtes Bein (RL)
uGl – Gleichtaktspannung am Körper
iD

## Slide 21
Elektroden+Leitungen
Spezielle Probleme:
1.) Gleichtaktspannung uGl wird bei Unsymmetrie zum Differenzsignal uD!
2.) Gleichtaktspannung kann den Instrumentenverstärker zu weit aussteuern!
Unsymmetrie
uD
„potential devider effekt“
d.h. Spannungsteiler aus
Ze und Elektroden Re
Forderung: |Ze|>> Rel + R1
um Effekt zu vermeiden.
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Problem: Umwandlung der Gleichtaktspannung ugl in eine Differenzspannung uD

## Slide 22
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 1: Anschluss rechtes Bein an Masse und PE (nicht isoliert)
iD – Störstrom im Körper (displacement current)
iD1 – Störstrom kapazitiv vom Körper zum Schutzleiter
iD2 – Störstrom ohmsch, kapazitiv vom Körper (RL) zum Schutzleiter

## Slide 23
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 1: Anschluss rechtes Bein an Masse und PE (nicht isoliert)

## Slide 24
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 1: Anschluss rechtes Bein an Masse und PE (nicht isoliert)

## Slide 25
Problem: keine definierten
Koppelkapazitäten
-> uGl = 1 mV ... >200 mV
Forderung: uGl minimal
iD2 << iD1
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 2: Anschluss rechtes Bein an Masse ohne PE (isoliert)

## Slide 26
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 2: Anschluss rechtes Bein an Masse ohne PE (isoliert)

## Slide 27
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 2: Anschluss rechtes Bein an Masse ohne PE (isoliert)

## Slide 28
DRL-Schaltung
Elektroden+Leitungen
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 3: Anschluss rechtes Bein an DRL - Schaltung ohne PE (isoliert)
Rf – Rückkopplungswiderstand (feedback impedance)
R0 – Schutzwiderstand zur Strombegrenzung im Fehlerfall
uDRL – Spannung an der RL-Elektrode

## Slide 29
Elektroden+Leitungen
DRL-Schaltung
Koppelkapazität Masse
GND an PE (Schutzleiter)
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 3: Anschluss rechtes Bein an DRL - Schaltung ohne PE (isoliert)

## Slide 30
mit Stromteilerregel:
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 3: Anschluss rechtes Bein an DRL - Schaltung ohne PE (isoliert)

## Slide 31
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 3: Anschluss rechtes Bein an DRL - Schaltung ohne PE (isoliert)

## Slide 32
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 3: Anschluss rechtes Bein an DRL - Schaltung ohne PE (isoliert)

## Slide 33
mit Maschensatz
und Verstärkung G:
G
Problem: potentiell instabil
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 3: Anschluss rechtes Bein an DRL - Schaltung ohne PE (isoliert)

## Slide 34
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 3: Anschluss rechtes Bein an DRL - Schaltung ohne PE (isoliert)

## Slide 35
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Schaltung zur EKG-Messung
Fall 3: Anschluss rechtes Bein an DRL - Schaltung ohne PE (isoliert)

## Slide 36
Weiter
Körper im elektr. 50 Hz-Feld
Biosignalverstärker mit Elektroden + Messleitungen
ULA-URA
ohne DRL-Anschluss
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Simulation der EKG-Schaltung mittels LT-Spice
Fall 2: Anschluss rechtes Bein an GND - Schaltung ohne PE (isoliert),
mit Unsymmetrie, um den Effekt der Gleichtaktstörung zeigen zu können.
Unsymmetrie

## Slide 37
ÛNetz = 325 V ; f = 50 Hz
UNetz = 230 V
CbPE = 500 nF
Zurück
UNetz
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität

## Slide 38
DRL nicht verbunden
UNetz / 10·ÛNetz = 0,1 V ; f = 50 Hz
ûbcom = 100 mV , f= -90° kapazitiv, Gleichtaktspannung am Körper
Zurück
ÛNetz / 3250 V
Ubcom
Gleichtaktspannung am Körper
Phasenverschiebung ûbcom = -90°
zur Netzspannung
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität

## Slide 39
DRL nicht angeschlossen
ûGl = ûbDRL = 100 mV ; f = 50 Hz
Zurück
am Körper gleiche Spannung
Ubcom
UbDRL
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität

## Slide 40
DRL nicht angeschlossen
ûDRL = 4 V , f = 50 Hz
Phase zu uGl +180°
Zurück
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
300∙Ubcom
300·UGl
=
UDRL

## Slide 41
DRL nicht angeschlossen
ûGl = 100 mV, Gleichanteil = – 490 mV, f = 50 Hz
Zurück
uGL + 490mV
ubcom
uGl phasengleich mit ubcom aber mit Gleichanteil
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität

## Slide 42
DRL nicht angeschlossen
Ûbcom = 100 mV
Zurück
Ubcom
ULA
URA
≈
≈
50 Hz-Störsignal Ubcom dominiert die Arm-Ableitungen
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität

## Slide 43
DRL nicht angeschlossen
Ûbcom = 100 mV, f = 50 Hz
ÛLA - ÛRA = 2 mV, fEKG = 2 Hz -> EKG-Rohsignal
Zurück
Ubcom / 45
ULA - URA
50 Hz-Gleichtakt-Störsignal Ubcom teilweise entfernt
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität

## Slide 44
DRL nicht angeschlossen
Ubcom = 100 mV, f = 50 Hz
ÛEKG = 51 mV, f = 2 Hz verstärktes EKG
SNR=20∙log(100 mV / 6 mV) = 24,4 dB
Zurück
UEKG = VD·(ULA – URA)
Ubcom / 100
50 Hz-Gleichtakt-Störsignal großteils entfernt
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität

## Slide 45
Körper im elektr. 50 Hz-Feld
Biosignalverstärker mit Elektroden + Messleitungen
Weiter
DRL-Schleife
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Simulation der EKG-Schaltung mittels LT-Spice
Fall 3: Anschluss rechtes Bein an DRL - Schaltung ohne PE (isoliert)

## Slide 46
DRL angeschlossen
Ûbcom = 28 µV
VGl = 28 µV / 100 mV = 0,00028 = 1/3571
Zurück
Ubcom
UN / 10^7
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität
Reduzierung der Gleichtaktspannung um Faktor 3571

## Slide 47
DRL angeschlossen
ÛEkg = 50 mV
SNR -> ∞
Zurück
UEKG = VD·(ULA – URA) + VGl·UGl
EKG verzerrungsfrei auch mit Unsymmetrie
Verbesserung von SNR = 24,4 dB -> ∞
2.7 Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität

## Slide 48
MettingVanRijn, Peper, Grimbergen: HIGH QUALITY RECORDING OF BIOELECTRIC EVENTS. I: INTERFERENCE REDUCTION, THEORY AND PRACTICE.
Winter, B.B. and Webster, J.G. (1983). Driven-right-leg circuit design. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol 30, No 1. Pp. 62 - 66.
Almasi, J. J., and Smitt, O. H. (1970) Systemic and random variations of ECG electrode impedance. Ann. N.Y.Acad.Sci.,170 (art.2),509.
Geddes, L. A. (1972) Electrodes and the measurements of bioelectric events. Wiley Interscience, New York, 44.
Geddes, L. A., and Baker, L. E. (1966a) Chlorided silver electrodes. Med. Res. Eng., no. 6, 33.
Geddes, L. A. and Baker, L. E. (1966b) The relationship between input impedance and electrode area in recording the ECG.Med.Biol.Eng.,vol.4,439.
Grimnes, S. (1983) Impedance measurements of individual skin surface electrodes. Med. Biol.Eng. Comp., vol. 21, 750.
Hamstra G. H., Peper, A. and Grimbergen, C. A. (1984) Low-power, low-noise instrumentation amplifier for physiological signals. Med. & Biol. Eng. & Comp., vol 22, 272.
Motchenbacher, C. D. and Fitchen, F. C. (1972) Low-noise electronic design. John Wiley & Sons, New York, 185.
Olson, W.H. (1978) Electrical safety, in "Medical instrumentation: application and design" (editor: J. G. Webster). Houghton Mifflin Co. Boston, 667.
Pallas-Areny, R. (1988) Interference-rejection characteristics of biopotential amplifiers: a comperative analysis. IEEE Tr. Biom. Eng.,vol. BME-35, no. 11, 953.
Smit, H. W., Verton K. and Grimbergen, C. A. (1987) A low-cost multichannel preamplifier for physiological signals. IEEE Tr. Biom. Eng., vol. BME-34, 307.
Spekhorst, H., SippensGroenewegen, A., David, G. K., Metting van Rijn, A. C., Broekhuysen, P. (1988) Radiotransparent carbon fibre electrode for ECG recordings in the catheterization laboratory. IEEE Tr. Biom. Eng., vol. BME-35, no. 5, 402.
Thakor, N.V., Webster, J.G. (1980) Ground-free ECG recording with two electrodes. IEEE Tr. Biom. Eng., vol. BME-27, 699.
Tobey, G. E., Graeme, J. G. and Huelsman, L. P. (1971) Operational amplifiers: design and applications. McGraw-Hill, 206.
Literatur:

## Slide 49
Anhänge

## Slide 50: Instrumenten- verstärker 1
Notes: Foto vom Gerät: sitzend oder liegend messen

## Slide 51: Instru-ment- enver- stärker 2
Notes: Foto vom Gerät: sitzend oder liegend messen

## Slide 52: Differenz- verstärker
Notes: Foto vom Gerät: sitzend oder liegend messen

## Slide 53
u3
u4
Notes: Foto vom Gerät: sitzend oder liegend messen